Evaluasi Akurasi Aktivitas Tc-99m pada *Single Organ* dan *All Organ* Menggunakan Kamera Gamma Mediso Anyscan S *Dual Head* dan Fantom Antropomorfik

**Diah Shanti Utaminingtiyas1)\*, Johan AE Noor2), Nur Rahmah Hidayati, M.Sc.2)**

**1) Program Studi Magister Ilmu Fisika, Jurusan Fisika, Universitas Brawijaya**

**2) Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya**

**3) Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi**

**(PTKMR), BATAN Indonesia**

ABSTRAK

Radiofarmaka dengan radioisotop Tc-99m untuk pemeriksaan ginjal yang dimasukkan ke dalam tubuh dalam kedokteran nuklir akan memancarkan radiasi sinar gamma. Sinar gamma tersebut dapat dideteksi oleh kamera gamma yang akan menampilkan distribusi radioisotop di dalam tubuh pasien dan mampu mengukur fungsi dari organ yang sedang diperiksa dan ditampilkan dalam bentuk citra.. Sebuah komite dalam kedokteran nuklirmengembangkan metode *Medical Internal Radiation Dosimetry* (MIRD) yang merupakan metode standar tentang cara menghitung aktivitas di dalam organ melalui kuantifikasi citra. Perbedaan aktivitas Tc-99m terukur oleh kalibrator dosis dengan aktivitas terdeteksi dalam organ perlu diketahui, sehingga dapat digunakan untuk menentukan akurasi pengukuran aktivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas terdeteksi dalam organ yang dihitung dengan metode MIRD lebih kecil dibandingkan dengan hasil pengukuran kalibrator. Seluruh persentase perbedaan aktivitas pada *single organ* (pencacahan masing-masing organ) maupun *all organs* (pencacahan secara bersamaan meliputi organ ginjal, kantung kemih, jantung dan hati) memiliki nilai < 20% sehingga mengindikasikan bahwa metode MIRD sangat *reliable* digunakan dalam dosimetri internal.

Kata kunci : kamera gamma, akurasi aktivitas, , radiofarmaka Tc-99m, metode MIRD

.

ABSTRACT

In term of nuclear medical, Radiopharmaceuticals with Tc - 99m radioisotope for kidney examination inserted into the body will emit gamma radiation that can be detected by a gamma camera. Gamma camera will display the distribution of radioisotopes in the patient's body and measure examined organ function in the form of image. A committee in nuclear medical developed Medical Internal Radiation Dosimetry (MIRD) method, the standard method on the way calculating activities in organ by image quantification. Differences in the activity of Tc-99m were measured by a dose calibrator with detected activity of organs to determine the accuracy of activity measurement. These results indicated that detected activity in the organ, calculated by the method MIRD, were smaller than the calibrator measurement result. The differences percentage in the activity of a single organ (counting each organ), involving all organs (enumeration simultaneously including kidney, bladder, heart and liver), has value <20% that indicate the reliability of MIRD method to use in internal dosimetry.

Key words : the accuracy of activities , radiopharmaceutical Tc - 99m , MIRD method

**PENDAHULUAN**

Dalam kedokteran nuklir, radiofarmaka yang merupakan senyawa berlabel radioaktif diinjeksikan ke dalam tubuh pasien untuk keperluan diagnosis dan terapi pengobatan. Peluruhan radioisotop dalam radiofarmaka tersebut akan memancarkan radiasi sinar gamma. Sinar gamma tersebut dapat dideteksi oleh kamera gamma yang merupakan seperangkat alat yang akan menampilkan distribusi radioisotop di dalam tubuh pasien dan juga mampu mengukur fungsi dari organ yang sedang diperiksa dan akan ditampilkan dalam bentuk citra.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Diah Shanti Utaminingtiyas

email: payaman163@gmail.com

Penelitian sebelumnya dilakukan olehJonsson, tentang evaluasi akurasi aktivitas internal pada organ dengan radioisotop Tc-99m memperlihatkan perbedaan hasil pengukuran aktivitas dalam organ dari simulasi dengan data dari laboratorium hewan dan studi pasien dengan hasil 1-24%.

Sebuah komite dalam kedokteran nuklirmengembangkan metode *Medical Internal Radiation Dosimetry* (MIRD) yang merupakan metode standar tentang cara menghitung aktivitas dan dosis radiasi internal dan memberikan informasi-informasi yang berguna untuk mempersiapkan perkiraan dosis untuk radiofarmaka [3].

radioisotop di dalam sebuah organ (yang disebut organ *s*) akan memancarkan energi yang diserap oleh organ di sekitarnya (disebut sebagai organ target *t*) [2]. Maka, hal ini menyebabkan organ sekitar akan mendapatkan dosis radiasi tambahan. Sehingga, perlu untuk mengetahui seberapa besar dosis tambahan yang diterima oleh organ target (*t*) dari pancaran radiasi oleh radioisotop di dalam organ sumber (*s*).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Ruang Pemeriksaan Kedokteran Nuklir, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTKMR BATAN) Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian diantaranya Satu unit kamera gamma Mediso Anyscan S *dual head* Series AS-105061-S, Generator Mo merek Victoreen untuk menghasilkan Tc-99m, Kalibrator dosis merek Capitec untuk menentukan aktivitas Tc-99m, Fantom Antropomorfik buatan PTKMR BATAN yang berfungsi sebagai objek dalam penelitian. Bahan radioaktif Tc-99m dan *Syringe* untuk memasukkan Tc-99m ke dalam organ Fantom Antropomorfik.

Tc-99m didapatkan dari generator Mo dengan menyiapkan vial berisi NaCl 10 mL dan vial steril. vial NaCl ditancapkan pada *inlet* generator. dan vial steril juga ditancapkan pada jarum *inlet* yang telah diganti sebelumnya, ditunggu selama 1 menit kemudian vial steril yang telah terisi Tc-99m diambil dan diletakkan pada kontainer Pb. Selanjutnya besar aktivitas Tc-99m dihitung oleh kalibrator dosis dengan mimilih *dial setting* Tc-99m pada kalibrator dosis.

Penelitian ini disimulasikan pada pemeriksaan ginjal. Fantom antropomorfik diletakkan di atas meja pemeriksaan yang terletak di antara dua detektor. Radiofarmaka disuntikkan ke dalam organ sumber dalam fantom. Radiasi gamma yang dipancarkan oleh radioisotop (radiofarmaka) ditangkap oleh detektor bagian atas sebagai cacahan anterior (*IA*)sedangkan radiasi gamma yang ditangkap oleh detektor bagian bawah disebut cacahan posterior (*IP*). Cacahan tersebut akan ditampilkan pada monitor kontrol panel.

Aktivitas total yang diberikan pada organ fantom sebesar 140,6 MBq yang diukur menggunakan kalibrator dosis disesuaikan dengan besar aktivitas Tc-99m yang digunakan untuk pemeriksaan ginjal dalam kedokteran nuklir pada lampiran PERKA BAPETEN Nomor 17 tahun 2012 dengan persentase pemberian radionuklida pada organ jantung ±10%, ginjal kanan ±5%, ginjal kiri ±5%, liver ±3% dan kantung kemih ±77% berdasarkan Berdasarkan simulasi perhitungan dosis dengan *software* OLINDA dan hasil penelitian tentang biosistribusi Tc-99m DTPA dalam pemeriksaan ginjal [4]. Pengambilan citra ginjal dilakukan selama (120) menit disesuaikan dengan lama pengambilan citra dalam pemeriksaan ginjal. Kemudian membuat ROI *(Region of Interest)* untuk setiap organ*.*

Pengambilan data cacahan dilakukan pada *single organ,* yaitu dengan melakukan pencacahan pada setiap organ secara terpisah. Pengambilan cacahan juga dilakukan pada *all organs* untuk mengetahui besar pengaruh kontribusi radiasi dari suatu organ kepada organ di sekitarnya.

Perhitungan dalam mengkonversi cacahan menjadi aktivitas Tc-99m berdasarkan pada pamflet MIRD 16 adalah sebagai berikut [5]:

dengan:

*A* =Aktivitas sumber dalam organ (MBq)

=Cacahan per detik pada posisianterior

=Cacahan per detik pada posisi anterior

=Faktor transmisi fantom dengan ketebalan t

= Koreksi atenuasi sumber

(Tc-99m= 1)

*C* = Faktor kalibrasi (cm-1)

Untuk mengevaluasi akurasi aktivitas dilakukan dengan menentukan besar aktivitas yang terukur dari kalibrator dosis (*X*) dengan aktivitas terdeteksi dalam organ (*Y*). Persentase perbedaan dihitung dengan:

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Telah didapatkan hasil pengukuran aktivitas dengan kalibrator dosis sebelum diinjeksikan dalam fantom dan pengukuran aktivitas dalam organ menggunakan metode MIRD. Aktivitas total yang diberikan baik pada single organ maupun all organ adalah sama, yaitu 140,6 MBq. Pengukuran aktivitas Tc-99m dalam penelitian ini dilakukan di Laboratorium Standarisasi PTKMR BATAN menggunakan kalibrator dosis merek Capintec dengan faktor koreksi alat sebesar 4%. Tabel 1 menampilkan aktivitas yang diperoleh dalam penelitian.

Tabel 1. Aktivitas yang diperoleh dari kalibrator dosis.

|  |  |
| --- | --- |
| **Organ Sumber** | **Aktivitas Terukur oleh Kalibrator Dosis (MBq)** |
| Ginjal kanan | 6,845 |
| Ginjal kiri | 6,512 |
| Kantung kemih | 110,408 |
| Jantung | 14,060 |
| Liver | 4,181 |

Tabel 2 Persentase perbedaan aktivitas antara all organs dengan single organ (dengan aktivitas total masing-masing 140,6 MBq).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Organ Sumber** | ***All Organs* (%)** | ***Single Organ* (%)** |
| Ginjal kanan | -3,5 | -18,0 |
| Ginjal kiri | -5,0 | -12,1 |
| Kantung kemih | -15,2 | -16,7 |
| Jantung | -17,7 | -19,3 |
| Liver | -6,4 | -9,4 |

Persentase perbedaan pada *all organs* maupun *single organ* adalah bernilai negatif, artinya aktivitas hasil perhitungan dengan metode MIRD lebih kecil dibandingkan dengan aktivitas yang terukur oleh kalibrator dosis (dengan koreksi waktu). Alasan inilah, yang mendasari mengapa persentase perbedaan pada *single organ* juga lebih kecil dari *all organs* seperti yang ditampilkan pada tabel 2. Dari tabel 2 juga teridentifikasi bahwa meskipun radioisotop yang diinjeksikan pada fantom kantung kemih lebih besar dibandingkan dengan isotop yang diinjeksikan pada fantom organ jantung, hasil penelitian ini menunjukkan persentase perbedaan pada fantom organ jantung ternyata lebih besar. Hal ini disebabkan karena posisi organ fantom jantung berada dibagian atas, sedangkan kantung kemih dibagian bawah berdekatan dengan fantom organ ginjal kanan dan ginjal kiri, maka organ fantom kantung kemih mendapat radiasi tambahan dari ginjal kanan dan kiri. Pada *all organs,* masing-masing organ (organ sumber) akan saling mengkontribusi radiasi satu sama lain, sehingga akan menambah nilai besar radiasi yang diterima oleh masing-masing organ dan lebih mendekati nilai aktivitas terukur oleh kalibrator dosis (aktivitas acuan). Hal ini menyebabkan adanya tambahan jumlah radiasi yang ditangkap oleh detektor pada organ sumber. Sedangkan pada *single organ*, tidak ada kontribusi atau tambahan radiasi pada organ sumber dari radiasi organ yang lain sehingga persentase perbedaan dengan kalibrator dosis semakin besar.

Beberapa faktor lainya yang menyebabkan adanya perbedaan aktivitas dalam organ yang dideteksi dengan kamera gamma dengan aktivitas yang terukur oleh kalibrator dosis. Pertama, detektor yang menangkap radiasi sinar gamma memiliki area deteksi yang disebut dengan *field of view* (FOV) pada posisi anterior dan posterior, maka sinar gamma yang memancar ke arah lateral dan arah yang lain diluar batas FOV tidak akan terdeteksi oleh detektor pada kamera gamma. Kedua, cacahan radiasi gamma sebagai dasar perhitungan menggunakan metode MIRD dan menghitung persentase perbedaan aktivitas, terlihat berfluktuasi karena sifat radiasi yang sangat acak. Prekeges menuliskan bahwa perulangan pengukuran radiasi dengan sumber yang sama dan geometri yang sama akan mendapatkan hasil yang berbeda, hal ini dikarenakan statistikal alami peluruhan radioaktif [6]. Faktor berikutnya adalah adanya ”*dead time*”, Prekeges juga menjelaskan tentang *dead time* yaitu waktu separasi minimum dari dua kejadian radiasi pada detektor, yang diperlukan untuk mendeteksi radiasi tersebut sebagai dua kejadian yang terpisah [6]. Maka, efek dari *dead time* adalah bahwa beberapa kejadian (radiasi) tidak terhitung atau hilang karena kejadian-kejadian tersebut terjadi terlalu cepat dari kejadian sebelumnya.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uji kualitas kamera gamma yang telah dilakukan, Kondisi kamera gamma Mediso Anyscan S *dual head* di PTKMR BATAN dalam keadaan yang prima untuk digunakan pemeriksaan klinis. Persentase perbedaan menunjukkan keakurasian dalam sebuah pengukuran. Persentase perbedaan aktivitas pada *all organ lebih kecil* dari *single organ*. Semakin kecil persentase perbedaan aktivitas maka semakin besar akurasi pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan persentase perbedaan aktivitas < 20%, sehingga mengindikasikan bahwa metode MIRD sangat *reliable* digunakan dalam dosimetri internal dengan didukung kamera gamma yang memiliki kinerja yang baik.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PTKMR BATAN yang telah memberikan fasilitas peralatan dan sebagai tempat penelitian, Widodo Prasetya yang telah membantu dalam pengoperasian Kamera Gamma Mediso Anyscan S *Dual Head*, dan Misdar yang telah membantu persiapan fantom antropomorfik.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] Jonsson, lenna *et al.,* (2005), Evaluation of Accuracy in Activity Calculations for the Conjugate View Method From Monte Carlo Simulated Scintillation Camera Images Using Experimental Data, *J Nucl Med*, vol. 46(1):1679–1686.

[2] Martin, J. E. (2006), *Physics for Radiation Protection*, Second Edition, Wiley-Vch Verlag GmbH & Co.KgaA, Weinheim.

[3] Synder, W.S., (1975), MIRD Pamphlet No. 11:‘S,’ Absorbed Dose Per Unit Cumulated Activity for Selected Radionulides and Organs, *Society of Nuclear Medicine,* New York.

[4] Indartati, I., (2012), *Penentuan Biodistribusi dan Dosis Internal Berbagai Organ Pada Pemeriksaan Renografi 99Tcm-DTPA*. Tesis Program Pasca Sarjana FMIPA Universitas Indonesia, Jakarta.

[5] Siegel, J. A. et al., (1998), MIRD Pamphlet No . 16 : Techniques for Quantitative Radiopharmaceutical Biodistribution Data Acquisition and Analysis for Use in Human Radiation Dose Estimates, *J Nucl Med*, Vol. 40, (16): 37–61.

[6] J. Prekeges, (2011), *Nuclear Medicine Instrument*. Sudburry Massachusetts: Jones and Bartlett Publisher,